물  품  규  격  서

순번	물품분류번호	품명	수량	비고
2	41104897	증류탑 실험장치	1 set

A. 특 징

고순도 분별증류, 유기용제 농축, 합성, 추출, 고가의 용제 재활용등 다양한 용도 사용이 가능한

최첨단 적용 시스템

Windows XP 기반의 Touch panel controller 방식으로 손쉬운 입력방식

석유화학, 정유, 제약, 식품연구소, 병원용제 및 대학관련학 실험실에 고순도 분별증류 목적으로

유기용제의 농축 및 재활용등에 다양한 용도로 사용되고 있습니다.

B. 구 성

분별증류장치 제어

윈도우 “7“ 터치식 패널PC

온도 제어. 리플럭스 제어. 안정화시간 제어. 안전장치

프로그램 (온도. 진공 압력. 최대 온도)

헤더 온도

CA TYPE

헤더

헤더 리플 럭스 제어 기계장치

응축기

유리 1L용 응축기

분별 증류탑 ( 히팅 자켓 )

이론단수 15단 분별증류 탑

분배기

1차 ∼ 5차 온도차 분리

리시버   1∼5 EA

제품 받는 용기 유리 5L용

5L 용 플라스크

콜드 트랩

분별증류장치 전용 콜드 트랩 1L용

가열 맨틀 5L용

사용온도 250도

⑫ 진공제어시스템

진공펌프 :　２００L/min

진공콘트롤러

콜드트랩 -40°c

C. 상세규격

Packed Column type

회수율 : 80%~90%

추출량 : 5L 기준 4~8시간

실시간 그래프 표시

데이터 프린트 출력기능

RS 232 통신기능

분리능력 : 15단

시료온도 / 증기온도 : 250℃/ 250℃

조작방법 : Touch panel controller (입력방식)

시료 플라스크 교반 : Magnetic Stirrer

냉각기(20L) : 상온 20℃ 기준 0℃

가열기 : 맨틀리터 5L

시료 플라스크 용량 : 5L

Cold Trap : -40℃

입력전압 : 220V 60Hz 단상

진공펌프 : 200L/min

진공콘트롤러 : 1식

D. Remarks

1. 설치및 운용은 제조사에서 교육이수 또는 인증된 기술자가 무료로 2회이상 교육을 시행하여야 한다.

2. 기기가 설치 된 이후 1년의 무상보증기간을 가진다.

3. 본 규격서에 명시한 동등 또는 동등 이상 사양의 물품을 공급하여야 한다.

4. 동작을 위한 요소나 배관에 대하여 정비 관리자에게 제공한다.

5. 공급자는 물품 납품 전 제조사의 A/S 관련 서류를 사용자에게 제출하여야 한다.

6. 공급자는 물품 납품 전 제조사의 정품인증관련 서류를 사용자에게 제출하여야 한다

7. 제작 시운전 납품 세팅 시운전